## Sheet1
序号 | 产品名称 | 常用规格 | 预计年度使用量 | 生产厂家 | 供应公司名称 | 限价 | 单位 | 科室 | 参数
1 | 血管鞘组 | 12Fr、13Fr、14Fr | 30套 |  |  | 260 | 套 | 外二科 | 1、由扩张器、外鞘和负压鞘头组成。外鞘管采用聚四氟乙烯（PTFE）、不锈钢丝、尼龙材料（pebax） 制造；扩张管采用聚乙烯（PE）材料制造。灭菌后环氧乙烷残留量应≤10ug/g。 2、鞘管外壁全覆盖 PVP 亲水涂层。 3、鞘管中间层覆盖不锈钢弹簧圈。 4、鞘管内壁使用 PTFE特氟龙涂层。 5、鞘管头端 3mm采用 PTFE 和 Pebax 材料。 6、扩张器有超滑亲水涂层。7、配置结石收集瓶。 8、根据临床需求管身直径有12Fr、13Fr、14Fr供选择。 9、男鞘女鞘可区分。 10、鞘管前端可弯曲
2 | 中心静脉导管套件（一次性无菌中心静脉导管套件） | 双腔7Fr*16 | 7套 |  |  | 173.9 | 套 | 内二科 | 1、名称：一次性使用中心静脉导管套装 2、导管材质：聚氨酯 3、导管尖端到CIFF长度：19cm、23cm、27cm 4、管体形状：直型/预弯型 5、高流速：流速可达500ml/min 6、导管尖端：菱形侧孔对称尖端 7、配有带阀可撕裂鞘 8、用途：该产品可作为测量中心静脉压力的连接通路，采集血液样本，注入药物或溶液，以及进行血液透析和血液净化治疗，多腔导管的设计是便于同时进行以上数种操作。
3 | 5%醋酸溶液 | 100ml/瓶 | 20瓶 |  |  | 30 | 瓶 | 妇产科 | 用于阴道镜检查时涂于外阴、阴道、宫颈表面
4 | 可弯曲负压吸引鞘（一次性使用输尿管导引鞘） | 内径12 长度40cm | 5根 |  |  | 2350 | 根 | 外二科 | 负压吸引鞘、可以提高清石率
5 | 可弯曲负压吸引鞘（一次性使用输尿管导引鞘） | 内径12 长度50cm | 5根 |  |  | 2350 | 根 | 外二科 | 负压吸引鞘、可以提高清石率
6 | 头部定位膜 | 用于头部放疗患者体位固定 | 20张 |  |  | 300 | 张 | 肿瘤科 | 1.标准网格热塑膜；2.产品具有国家医保编码；3.※防粘性能好，不自粘、不粘患者皮肤和毛发。无异味，可用于有过敏性皮肤的患者。有抗粘图层，膜片之间不粘连；4.6MV-X射线的透过率大于99.5%；5.厚度2.4mm±1mm，均匀网孔分布密度＜ 36％网眼；6.膜片边缘光滑设计，防割伤；7.塑性时间不低于95秒；8.膜片硬化后24小时回缩≤5%；9.软化温度与时间：65℃时软化时间≤3min；10产品为低温热塑材料，可拉伸原长度200%，不发生破裂，孔距均衡，并且可以放入恒温水箱后，使其形状还原，重复使用达到3次以上；11.具有抗菌图层，加热10分钟后，定位膜抗大肠杆菌活性值为5.9，抗金黄色葡萄球菌活性值为5.6，符合JIS Z 2801：2010中对抗菌活性，及效力的标准级抗菌活性值≥2.0；12.包装要求：需独立包装，软化后可直接使用；13.能与我院体位固定架--多功能头肩固定架（RA03.004）配套
7 | 头颈肩定位膜 | 用于头颈部放疗患者体位固定 | 20张 |  |  | 400 | 张 | 肿瘤科 | 1.标准网格热塑膜；2.产品具有国家医保编码；3.※防粘性能好，不自粘、不粘患者皮肤和毛发。无异味，可用于有过敏性皮肤的患者。有抗粘图层，膜片之间不粘连；4.6MV-X射线的透过率大于99.5%；5.厚度2.4mm±1mm，均匀网孔分布密度＜ 36％网眼；6.膜片边缘光滑设计，防割伤；7.塑性时间不低于95秒；8.膜片硬化后24小时回缩≤5%；9.软化温度与时间：65℃时软化时间≤3min；10产品为低温热塑材料，可拉伸原长度200%，不发生破裂，孔距均衡，并且可以放入恒温水箱后，使其形状还原，重复使用达到3次以上；11.具有抗菌图层，加热10分钟后，定位膜抗大肠杆菌活性值为5.9，抗金黄色葡萄球菌活性值为5.6，符合JIS Z 2801：2010中对抗菌活性，及效力的标准级抗菌活性值≥2.0；12.包装要求：需独立包装，软化后可直接使用；13.能与我院体位固定架--多功能头肩固定架（RA03.004）配套
8 | 体部定位膜 | 用于体部放疗患者体位固定 | 30张 |  |  | 400 | 张 | 肿瘤科 | 1.标准网格热塑膜；2.产品具有国家医保编码；3.※防粘性能好，不自粘、不粘患者皮肤和毛发。无异味，可用于有过敏性皮肤的患者。有抗粘图层，膜片之间不粘连；4. 6MV-X射线的透过率大于99.5%；5.厚度2.4mm±1mm，均匀网孔分布密度＜ 36％网眼；6.膜片边缘光滑设计，防割伤；7.塑性时间不低于95秒；8.膜片硬化后24小时回缩≤5%；9.软化温度与时间：65℃时软化时间≤3min；10产品为低温热塑材料，可拉伸原长度200%，不发生破裂，孔距均衡，并且可以放入恒温水箱后，使其形状还原，重复使用达到3次以上；11.具有抗菌图层，加热10分钟后，定位膜抗大肠杆菌活性值为5.9，抗金黄色葡萄球菌活性值为5.6，符合JIS Z 2801：2010中对抗菌活性，及效力的标准级抗菌活性值≥2.0；12.包装要求：需独立包装，软化后可直接使用；13.能与我院体位固定架--塞块式体部固定架(RA02.001）配套
9 | 一次性使用子宫颈管扩张球囊导管 | 各型号 | 20 |  |  | 386.02 | 套 | 妇产科 | 18F,导管外径6mm，长度335(±20)mm,孔间距43(±10)mm, 用于妇女足月引产前对成熟度不佳的宫颈进行宫颈管的机械扩张
10 | 医用透明质酸钠凝胶 | 2.5ml/支 | 5 |  |  | 285 | 支 | 皮肤科 | 补水、保湿、淡化细纹等
11 | 重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维 | 2mg/瓶 | 5瓶 |  |  | 3900 | 瓶 | 皮肤科 | 用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹
12 | 检查手套（纸托手套） | 纸塑型 | 5000 |  |  | 0.16 | 只 | ICU | 主要用于重症患者开放式吸痰，在断离呼吸机管路与气管导管时有专用物品进行承托，避免随意放置至致管路污染，能有效地预防VAP。
13 | 一次性使用血液透析 护理包 | 通用型号 | 4500 |  |  | 6 | 个 | 血透室 | 一次性使用橡胶检查手套2双，医用纱布块4张，透明胶带8根，医用棉球2个，一次性使用无菌治疗巾1张，小黄色垃圾袋1个，碘伏棉签10根，止血棉球2个，创口贴2张，
14 | 钛质接骨板 | 颌面各规格型号 | 10 |  |  | 1448 | 块 | 五官科 | 1.包装要求：非灭菌包装，1块/包；2.规格型号：颌面小型，12孔，直形，左右式，厚度：1.0mm，长：71mm；3.材料材质：纯钛材料制造，表面采用阳极氧化处理；4.其他特殊要求：接骨板需与钛质接骨螺钉配合使用。
15 | 钛质接骨螺钉 | 各规格型号 | 5 |  |  | 320 | 枚 | 五官科 | 1.包装要求：非灭菌包装，1枚/包；2.组成或配置：钛合金材料制成；3.规格型号：2.0mm*(4-20)mm；4.材料材质：钛合金材料制成，表面采用阳极氧化处理；5.其他特殊要求：接骨板需与钛质接骨板配合使用。
16 | 可吸收内固定系统 | 各规格型号 | 5 |  |  | 6120 | 盒 | 五官科 | 1、要求适用于颅颌面骨折内固定和身体其它部位的保护型内固定；2、应由接骨板、接骨螺钉和无孔薄板组成，灭菌包装。
17 | 藻酸盐颗粒 | 5g | 50 |  |  | 90 | 盒 | 急诊科
18 | 藻酸盐凝胶 | 15g/支 | 100 |  |  | 81 | 支 | 急诊科
19 | 银离子纱布敷料 | 10-15cm | 100 |  |  | 65 | 张 | 急诊科
20 | 外用离子抗菌敷料 | 30ml | 100 |  |  | 60 | 瓶 | 急诊科
21 | 透气胶带（免缝） | 12-100mm | 100 |  |  | 25 | 袋 | 急诊科
22 | 硫酸银纱布敷料 | 10*15cm | 100 |  |  | 103 | 张 | 急诊科
23 | 巴克无菌敷贴 | 10-12cm | 100 |  |  | 252 | 张 | 急诊科
注:1、规格型号与表中不一致,但明确可替代该规格型号的产品可在备注中注明。2、此次报价为我院常规使用规格，其余规格按四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统最低价格或加权平均价执行。3.以上耗材如有国家、省、州进行集采的耗材就不在列入此次报价。4.以上耗材如有进入四川省医疗保障信息大数据一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统目录内的必须挂网执行。5.最小单位报价栏请报所报价包装规格的最小单位，例：100支/盒的1支xx元；20片/盒的1片xx元；...。